| Formulir Verifikasi Dispensing Pipet/Pipet Otomatis*) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jenis pipet |  | : Dispensing Pipet : 0-5mL / 0-10mL*) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | : Pipet Otomatis : 10-100µL / 100-1000µL / 1-10mL*) |  | Model | : Accura / Eppendorf*) |  |  |  |
| Model Tips Pipet Otomatis |  | : Yellow / Blue / Turquoise*) |  |  |  |  |  |  |

| Tanggal | Testing Volume | Suhu (oC) | Ulangan Penimbangan | Bobot Air yang ditimbang (b) mg | Density (mi) mg/µL | Volume Terverifikasi (Vi) µL | Rata-rata Volume terverifikasi (Ṽ) µL | Systematic ERROR | SD (Sr) | RANDOM EROR (CV) % | Kesimpulan | Paraf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) Pilih Salah Satu

| Nilai Relative Density (mi) mg/µL Berdasarkan Suhu Ruang (oC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suhu (oC) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Relative Density (mi) mg/µL | 0,9982 | 0,9980 | 0,9978 | 0,9976 | 0,9973 | 0,9971 | 0,9968 | 0,9965 | 0,9963 | 0,9960 | 0,9957 |

| Kriteria Keberterimaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk Pipet |  | Eppendorf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model | Testing Tip | Testing Volume | Error of Measurement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Systematic Error (Es) % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ± % |  |  | ± µL |  |  |  | ± µL |  |  |  |  |  |  |
| 2 – 20 µL | 2 – 200 µL Yellow 53 mm | 2 µL | 5,0 |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 µL | 1,2 |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 µL | 1,0 |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,14 |  |  |  |  |  |  |
| 10 – 100 µL |  | 10 µL | 3,0 |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 µL | 1,0 |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 µL | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 – 200 µL |  | 20 µL | 2,5 |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 µL | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 µL | 0,6 |  |  | 1,2 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 100 – 1000 µL | 50 – 1000 µL | 100 µL | 3,0 |  |  | 3,0 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 µL | 1,0 |  |  | 5,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Blue | 1000 µL | 0,6 |  |  | 6,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 – 10 mL | 1 – 10 mL | 1 mL | 3,0 |  |  | 30 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Turqoise | 5 mL | 0,8 |  |  | 40 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 165 mm | 10 mL | 0,6 |  |  | 60 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Merk Pipet |  | Acura Manual 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (mL) |  | Weight (gr) |  | Inaccuracy (Es %) |  |  |  |  |  | Imprecision (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Min Vol |  | Mid Vol |  | Max Vol |  | Mid Vol |  |  |  | Max Vol |  |  |
| 0,2 – 2 |  | 108 |  | <± 1,5 |  | <± 1,0 |  | <± 0,5 |  | <± 0,3 |  |  |  | <± 0,2 |  |  |
| 0,5 – 5 |  | 116 |  | <± 1,5 |  | <± 1,1 |  | <± 0,6 |  | <± 0,5 |  |  |  | <± 0,3 |  |  |
| 1 – 10 |  | 130 |  | <± 1,5 |  | <± 0,7 |  | <± 0,5 |  | <± 0,3 |  |  |  | <± 0,2 |  |  |
| Merk Pipet |  | Acura Manual 825 and 826 X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (µL) | Weight (gr) |  | Inacuracy (ES %) |  |  | Imprecision (CV %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 825 | 826 | Min Vol | Mid Vol |  | Min Vol |  | Mid Vol |  |  |  |  |  | Max Vol |  |  |
| 0,1 – 2 | 88 | 84 | <± 6,0 1) | <± 4,0 |  | < 5,0 1) |  | < 3,3 |  |  |  |  |  | < 1,5 |  |  |
| 0,5 – 10 | 88 | 84 | <± 2,5 2) | <± 1,8 |  | < 1,8 1) |  | < 1,2 |  |  |  |  |  | < 0,5 |  |  |
| 1 – 10 | 88 | 85 | <± 2,5 | <± 1,8 |  | < 2,5 |  | < 1,6 |  |  |  |  |  | < 0,7 |  |  |
| 2 – 20 | 88 | 85 | <± 2,5 | <± 1,8 |  | < 1,7 |  | < 1,0 |  |  |  |  |  | < 0,5 |  |  |
| 5 – 50 | 90 | 87 | <± 1,5 | <± 1,3 |  | < 1,0 |  | < 0,7 |  |  |  |  |  | < 0,4 |  |  |
| 10 – 100 | 92 | 87 | <± 1,5 | <± 1,3 |  | < 1,0 |  | < 0,7 |  |  |  |  |  | < 0,4 |  |  |
| 20 – 200 | 90 | 86 | <± 1,5 | <± 1,3 |  | < 1,0 |  | < 0,7 |  |  |  |  |  | < 0,4 |  |  |
| 100 – 1000 | 95 | 88 | <± 1,5 | <± 1,3 |  | < 1,0 |  | < 0,7 |  |  |  |  |  | < 0,4 |  |  |
| Performance and Weight |  |  |  |  | Keberterimaan Dispensing Pipette Eppendorf Varispenser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acura 835 F |  |  |  |  |  |  |  |  | Error Limit Eppendorf AG |  |  |  |  |  |  |  |
| Volume (mL) | Weight (gr) | Inacuracy (Es%) | Imprecision (CV%) |  | Model (mL) | Increment (mL) | Testing Volume (mL) |  | Systematic Error |  |  |  | Random Error |  |  |  |
| 2 | 105 | <± 0,5 | < 0,2 |  |  |  |  |  | ± % |  | ± mL |  | ± % |  | ± mL |  |
| 2,5 | 111 | <± 0,8 | < 0,5 |  | 0,5 – 2,5 | 0,05 | 0,25 |  | 6,0 |  | 0,015 |  | 1,0 |  | 0,0025 |  |
| 5 | 111 | <± 0,6 | < 0,3 |  |  | 0,05 | 1,25 |  | 1,2 |  | 0,015 |  | 0,2 |  | 0,0025 |  |
| 10 | 120 | <± 0,5 | < 0,2 |  |  | 0,05 | 2,5 |  | 0,6 |  | 0,015 |  | 0,1 |  | 0,0025 |  |
| Acura 815 |  |  |  |  | 1 – 5 | 0,1 | 1,00 |  | 2,5 |  | 0,025 |  | 0,5 |  | 0,0050 |  |
| Volume (µL) | Weight (gr) | Inacuracy (Es%) | Imprecision (CV%) |  |  | 0,1 | 2,50 |  | 1,0 |  | 0,025 |  | 0,2 |  | 0,0050 |  |
| 1 | 85 | <± 2,0 | < 1,0 |  |  | 0,1 | 5,00 |  | 0,5 |  | 0,025 |  | 0,1 |  | 0,0050 |  |
| 5 | 85 | <± 1,4 | < 1,0 |  | 2 – 10 | 0,2 | 2,00 |  | 2,5 |  | 0,050 |  | 0,5 |  | 0,0100 |  |
| 10 | 85 | <± 0,7 | < 0,7 |  |  | 0,2 | 5,00 |  | 1,0 |  | 0,050 |  | 0,2 |  | 0,0100 |  |
| 10Y | 85 | <± 0,7 | < 0,8 |  |  | 0,2 | 10,00 |  | 0,5 |  | 0,050 |  | 0,1 |  | 0,0100 |  |
| 15 | 85 | <± 0,7 | < 0,5 |  | 5 – 25 | 0,5 | 5,00 |  | 2,5 |  | 0,125 |  | 0,5 |  | 0,0250 |  |
| 20 | 85 | <± 0,75 | < 0,5 |  |  | 0,5 | 12,50 |  | 1,0 |  | 0,125 |  | 0,2 |  | 0,0250 |  |
| 25 | 89 | <± 0,7 | < 0,6 |  |  | 0,5 | 25,00 |  | 0,5 |  | 0,125 |  | 0,1 |  | 0,0250 |  |
| 30 | 89 | <± 0,7 | < 0,6 |  | 10 – 50 | 1,0 | 10,00 |  | 2,5 |  | 0,250 |  | 0,5 |  | 0,0500 |  |
| 32 | 89 | <± 0,7 | < 0,6 |  |  | 1,0 | 25,00 |  | 1,0 |  | 0,250 |  | 0,2 |  | 0,0500 |  |
| 40 | 89 | <± 0,7 | < 0,5 |  |  | 1,0 | 50,00 |  | 0,5 |  | 0,250 |  | 0,1 |  | 0,0500 |  |
| 50 | 89 | <± 0,7 | < 0,4 |  | 20 – 100 | 2,0 | 20,00 |  | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,5 |  | 0,1000 |  |
| 60 | 89 | <± 0,7 | < 0,5 |  |  | 2,0 | 50,00 |  | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,2 |  | 0,1000 |  |
| 70 | 89 | <± 0,7 | < 0,4 |  |  | 2,0 | 100,00 |  | 0,500 |  | 0,500 |  | 0,1 |  | 0,1000 |  |
| 75 | 89 | <± 0,7 | < 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 89 | <± 0,7 | <0 ,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 89 | <± 0,7 | < 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 89 | <± 0,7 | < 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 89 | <± 0,7 | < 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 89 | <± 0,7 | < 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 89 | <± 0,7 | < 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 93 | <± 0,7 | < 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 93 | <± 0,7 | < 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 93 | <± 0,7 | < 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 93 | <± 0,7 | < 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 93 | <± 0,7 | < 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 | 93 | <± 0,7 | < 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 | 93 | <± 0,7 | < 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 93 | <± 0,7 | < 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900 | 93 | <± 0,7 | < 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000 | 93 | <± 0,6 | < 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |