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BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA

	Formulir Verifikasi Dispensing Pipet/Pipet Otomatis*)
	

	
	
	
	
	
	
	

	Jenis pipet
	: Dispensing Pipet : 0-5mL  / 0-10mL*)
	
	
	
	
	
	

	
	
	: Pipet Otomatis : 10-100µL  / 100-1000µL / 1-10mL*)
	Model
	: Accura / Eppendorf*)

	Model Tips Pipet Otomatis 
	: Yellow  / Blue / Turquoise*)
	
	
	
	



	Tanggal
	Testing Volume
	Suhu (oC)
	Ulangan Penimbangan
	Bobot Air yang ditimbang (b) mg
	Density (mi) mg/µL
	Volume Terverifikasi (Vi) µL
	Rata-rata Volume terverifikasi     (Ṽ) µL
	Systematic ERROR
	SD (Sr)
	RANDOM EROR (CV) %
	Kesimpulan
	Paraf
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*) Pilih Salah Satu
	Nilai Relative Density (mi) mg/µL Berdasarkan Suhu Ruang (oC)

	Suhu (oC)
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	Relative Density (mi) mg/µL
	0,9982
	0,9980
	0,9978
	0,9976
	0,9973
	0,9971
	0,9968
	0,9965
	0,9963
	0,9960
	0,9957



	Kriteria Keberterimaan

	Merk Pipet
	Eppendorf

	Model
	Testing Tip
	Testing Volume
	Error of Measurement

	
	
	
	Systematic Error (Es) %
	

	
	
	
	± %
	± µL
	± µL

	2 – 20 µL
	2 – 200 µL
Yellow
53 mm
	2 µL
	5,0
	0,1
	0,03

	
	
	10 µL
	1,2
	0,12
	0,06

	
	
	20 µL
	1,0
	0,2
	0,14

	10 – 100 µL
	
	10 µL
	3,0
	0,3
	0,06

	
	
	50 µL
	1,0
	0,5
	0,15

	
	
	100 µL
	0,8
	0,8
	0,2

	20 – 200 µL
	
	20 µL
	2,5
	0,5
	0,3

	
	
	100 µL
	1,0
	1,0
	0,4

	
	
	200 µL
	0,6
	1,2
	2,0

	100 – 1000 µL
	50 – 1000 µL
	100 µL
	3,0
	3,0
	0,6

	
	
	500 µL
	1,0
	5,0
	1,0

	
	Blue
	1000 µL
	0,6
	6,0
	2,0

	1 – 10 mL
	1 – 10 mL
	1 mL
	3,0
	30
	6

	
	Turqoise
	5 mL
	0,8
	40
	10

	
	165 mm
	10 mL
	0,6
	60
	15

		
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Merk Pipet
	Acura Manual 835

	Volume (mL)
	Weight (gr)
	Inaccuracy (Es %) 
	Imprecision (%)

	
	
	Min Vol
	Mid Vol
	Max Vol
	Mid Vol
	Max Vol

	0,2 – 2
	108
	<± 1,5 
	<± 1,0
	<± 0,5
	<± 0,3
	<± 0,2

	0,5 – 5 
	116
	<± 1,5
	<± 1,1
	<± 0,6
	<± 0,5
	<± 0,3

	1 – 10 
	130
	<± 1,5
	<± 0,7
	<± 0,5
	<± 0,3
	<± 0,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Merk Pipet
	Acura Manual 825 and 826 X

	Volume (µL)
	Weight (gr)
	Inacuracy (ES %)
	Imprecision (CV %)

	
	825
	826
	Min Vol
	Mid Vol
	Min Vol
	Mid Vol
	
	Max Vol

	0,1 – 2
	88
	84
	<± 6,0 1)
	<± 4,0
	< 5,0  1)
	< 3,3
	
	< 1,5

	0,5 – 10
	88
	84
	<± 2,5 2)
	<± 1,8
	< 1,8 1)
	< 1,2
	
	< 0,5

	1 – 10  
	88
	85
	<± 2,5 
	<± 1,8
	< 2,5
	< 1,6
	
	< 0,7

	2 – 20 
	88
	85
	<± 2,5
	<± 1,8
	< 1,7
	< 1,0
	
	< 0,5

	5 – 50 
	90
	87
	<± 1,5
	<± 1,3
	< 1,0
	< 0,7
	
	< 0,4

	10 – 100 
	92
	87
	<± 1,5
	<± 1,3
	< 1,0
	< 0,7
	
	< 0,4

	20 – 200 
	90
	86
	<± 1,5
	<± 1,3
	< 1,0
	< 0,7
	
	< 0,4

	100 – 1000 
	95
	88
	<± 1,5
	<± 1,3
	< 1,0
	< 0,7
	
	< 0,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Performance and Weight
	
	Keberterimaan Dispensing Pipette Eppendorf Varispenser

	Acura 835 F
	
	
	
	
	Error Limit Eppendorf AG

	Volume (mL)
	Weight (gr)
	Inacuracy (Es%)
	Imprecision (CV%)
	
	Model (mL)
	Increment (mL)
	Testing Volume (mL)
	Systematic Error 
	Random Error

	2
	105
	<± 0,5
	< 0,2
	
	
	
	
	± %
	± mL
	± %
	± mL

	2,5
	111
	<± 0,8
	< 0,5
	
	0,5 – 2,5
	0,05
	0,25
	6,0
	0,015
	1,0
	0,0025

	5
	111
	<± 0,6
	< 0,3
	
	
	0,05
	1,25
	1,2
	0,015
	0,2
	0,0025

	10
	120
	<± 0,5
	< 0,2
	
	
	0,05
	2,5
	0,6
	0,015
	0,1
	0,0025

	Acura 815
	
	1 – 5
	0,1
	1,00
	2,5
	0,025
	0,5
	0,0050

	Volume (µL)
	Weight (gr)
	Inacuracy (Es%)
	Imprecision (CV%)
	
	
	0,1
	2,50
	1,0
	0,025
	0,2
	0,0050

	1
	85
	<± 2,0
	< 1,0
	
	
	0,1
	5,00
	0,5
	0,025
	0,1
	0,0050

	5
	85
	<± 1,4
	< 1,0
	
	2 – 10 
	0,2
	2,00
	2,5
	0,050
	0,5
	0,0100

	10
	85
	<± 0,7
	< 0,7
	
	
	0,2
	5,00
	1,0
	0,050
	0,2
	0,0100

	10Y
	85
	<± 0,7
	< 0,8
	
	
	0,2
	10,00
	0,5
	0,050
	0,1
	0,0100

	15
	85
	<± 0,7
	< 0,5
	
	5 – 25 
	0,5
	5,00
	2,5
	0,125
	0,5
	0,0250

	20
	85
	<± 0,75
	< 0,5
	
	
	0,5
	12,50
	1,0
	0,125
	0,2
	0,0250

	25
	89
	<± 0,7
	< 0,6
	
	
	0,5
	25,00
	0,5
	0,125
	0,1
	0,0250

	30
	89
	<± 0,7
	< 0,6
	
	10 – 50 
	1,0
	10,00
	2,5
	0,250
	0,5
	0,0500

	32
	89
	<± 0,7
	< 0,6
	
	
	1,0
	25,00
	1,0
	0,250
	0,2
	0,0500

	40
	89
	<± 0,7
	< 0,5
	
	
	1,0
	50,00
	0,5
	0,250
	0,1
	0,0500

	50
	89
	<± 0,7
	< 0,4
	
	20 – 100 
	2,0
	20,00
	0,500
	0,500
	0,5
	0,1000

	60
	89
	<± 0,7
	< 0,5
	
	
	2,0
	50,00
	0,500
	0,500
	0,2
	0,1000

	70
	89
	<± 0,7
	< 0,4
	
	
	2,0
	100,00
	0,500
	0,500
	0,1
	0,1000

	75
	89
	<± 0,7
	< 0,4
	
	
	
	
	
	
	
	

	80
	89
	<± 0,7
	<0 ,35
	
	
	
	
	
	
	
	

	90
	89
	<± 0,7
	< 0,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	89
	<± 0,7
	< 0,3
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	89
	<± 0,7
	< 0,4
	
	
	
	
	
	

	150
	89
	<± 0,7
	< 0,3
	
	
	
	
	
	

	200
	89
	<± 0,7
	< 0,3
	
	
	
	
	

	250
	93
	<± 0,7
	< 0,4
	
	
	
	
	

	300
	93
	<± 0,7
	< 0,4
	
	
	
	
	

	400
	93
	<± 0,7
	< 0,3
	
	
	
	
	

	500
	93
	<± 0,7
	< 0,3
	
	
	
	
	

	600
	93
	<± 0,7
	< 0,3
	
	
	
	
	

	700
	93
	<± 0,7
	< 0,2
	
	
	
	
	

	750
	93
	<± 0,7
	< 0,2
	
	
	
	
	

	800
	93
	<± 0,7
	< 0,2
	
	
	
	
	

	900
	93
	<± 0,7
	< 0,2 
	
	
	
	
	

	1000
	93
	<± 0,6
	< 0,2
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