| NAMA INSTRUMEN : GC-MS AGILENT ………………… |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM KALIBRASI | KRITERIA PENERIMAAN | STATUS |
| Software | Koneksi GC – MS – Software. | Memenuhi Tidak Memenuhi |
| In`` jektor | Koneksi auto injektor dengan software. | Memenuhi Tidak Memenuhi |
| Inlet | Tekanan : 25 psi ± 10% | .................................. psi |
| GC | - Kolom Oven (T ± 10%). - Temperatur program ((T ± 10%). | .................................. oC Memenuhi Tidak Memenuhi .................................. oC |
| MS | - Status Tuning : - Filament 1 - Base Peak 69 atau 219 - Ratio N2 terhadap 69 - Ratio H2O terhadap 69 - Filament 2 - Base Peak 69 atau 219 - Ratio N2 terhadap 69 - Ratio H2O terhadap 69 - OFN : - Base Peak m/z 272 ± 0,2 - S/N > 150 | ................................. ................................. ................................. Simpulan : sesuai/tidak sesuai* ................................. ................................. ................................. Simpulan : sesuai/tidak sesuai* .................................. .................................. Memenuhi Tidak Memenuhi |
| Presisi hasil injek | - Area (RSD < 5%) - Retention Time (RSD < 5%) | .................................. Memenuhi Tidak Memenuhi .................................. |
| Catatan |  |  |
| Simpulan |  |  |
| Paraf |  |  |

*) coret salah satu