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FORMULIR KRITERIA PENERIMAAN HASIL KALIBRASI INSTRUMENTASI 
GC-MS AGILENT
	NAMA INSTRUMEN : GC-MS AGILENT …………………

	ITEM KALIBRASI
	KRITERIA PENERIMAAN
	STATUS

	Software 
	Koneksi GC – MS – Software.
		Memenuhi
Tidak Memenuhi





	In`` jektor 
	Koneksi auto injektor dengan software.
	Memenuhi
Tidak Memenuhi





	Inlet 
	Tekanan : 25 psi ± 10%
	.................................. psi

	GC
	· Kolom Oven (T ± 10%).
· Temperatur program ((T ± 10%).
	.................................. oC
.................................. oCMemenuhi
Tidak Memenuhi






	MS
	· Status Tuning     : 
1. Filament 1 
a. Base Peak 69 atau 219
b. Ratio N2 terhadap 69
c. Ratio H2O terhadap 69

2. Filament 2 
a. Base Peak 69 atau 219
b. Ratio N2 terhadap 69
c. Ratio H2O terhadap 69


· OFN	: 
1. Base Peak m/z 272 ± 0,2
2. S/N > 150
	

.................................
.................................
.................................
Simpulan : sesuai/tidak sesuai*

.................................
.................................
.................................

Simpulan : sesuai/tidak sesuai*


..................................
..................................
Memenuhi
Tidak Memenuhi






	Presisi hasil injek
	· Area (RSD < 5%)
· Retention Time (RSD < 5%)
	..................................
..................................Memenuhi
Tidak Memenuhi





	Catatan 

	


	Simpulan 

	



	Paraf 
	


*) coret salah satu
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