| NAMA INSTRUMEN : ………………… |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM KALIBRASI | KRITERIA PENERIMAAN | STATUS |
| Software | Koneksi GC – MS – Software. | Memenuhi Tidak Memenuhi |
| Injektor | Koneksi auto injektor dengan software. | Memenuhi Tidak Memenuhi |
| Presisi hasil injek | Presisi dan Akurasi - Area (RSD < 5%) - Consentration (RSD < 5%) - Retention Time (RSD < 1%) Linieritas (R2 = 0,995 ± 0.005) | .................................. .................................. .................................. .................................. Memenuhi Tidak Memenuhi |
| Catatan |  |  |
| Simpulan |  |  |
| Paraf |  |  |

*) coret salah satu